## Slide 1: 电气测量中的抗干扰技术
电气工程系 廖兴林 lxl108381@126.com

## Slide 2: 干扰三要素
干扰源
耦和途径
受扰对象
附近的导体
电压型干扰源
空间分布电容
开关电路中IGBT动作时会带来较大的du/dt和di/dt。
C*du/dt 共模干扰电流
干扰性质
共模
差模
典型的电气干扰
附近的回路
空间分布互感
2. 电流型干扰源
M*di/dt 差模电动势

## Slide 3
重新认识 分布电容、空间电感

## Slide 4: 分布电容——无处不在却不可见
分布电容耦合模型：干扰源导体极板——介质——受扰导体
  举例：
  线对板：高压导线对大地
  线对线：电气设备内部不同带电导线之间
  线对点：带电端子与周围导线；集成电路管脚与周围布线
  点对点：不同电位的带电端子之间；集成电路相邻管脚之间
量化估算（空气介质）：大多数情况下都在pF

## Slide 5: 自感和互感
 | 定义式 | 物理意义
自感系数 L |  | 单位电流所产生的与电流回路自身铰链的磁链大小 对于干扰源，希望L1小，意味着回路所产生的磁场干扰小， 例如：对折的电流回路基本不对附近的回路有磁干扰
互感系数 M |  | 单位电流所产生的能被其它闭合回路所交链的磁链大小 低互感M 意味着受扰回路对电流I1产生的磁场不敏感

## Slide 6: 对互感M的再认识
结 论
减小感应回路的面积S，是减小M 的最有效办法。尽可能减小受扰电路的面积可以实现低互感回路。
M=kS
单匝测量回路的感应电动势
空气耦合的线性磁路 B=ki
互感系数M

## Slide 7: 空间互感M大小的估算
以直线电流产生的磁场为例
直线电流I对测量回路S的互感

## Slide 8: 目录
1
电容耦合及其抗干扰对策
2
磁场耦合及其抗干扰对策
3
共阻抗耦合及抗干扰对策
4
共模干扰及其对策
5
测量系统输入级的两点接地

## Slide 9: 目录
1
电容耦合及其抗干扰对策
2
互感耦合及其抗干扰对策
3
共阻抗耦合及抗干扰对策
4
共模干扰及其对策
5
测量系统输入级的两点接地
6
滤波器

## Slide 10: 电压型干扰机理探秘
干扰源
  脉冲功率电压，俗称“动点”
  交流高电压
耦和途径——分布电容
受扰对象——附近的导体
干扰性质
  穿透分布电容的共模电流ic（右图红虚线）
浮地的参考端
容性电流穿透空间分布电容流向测量电路，电压变化率越大，电容电流越大，耦合作用越强。

## Slide 11: 常见“动点” 举例
动点——电容耦合型干扰的主要干扰源之一
电路中某个节点对周围导体的电压呈现为周期性功率脉冲电压，其du/dt值很高，俗称“动点”
Boost电路
逆变H桥
反激式开关电源

## Slide 12
估算穿透分布电容介质的电流
电路类型 | 特殊因素 | 估算ic （分布电容为10pF）
正弦稳态电路 | 高电压可达106V | ic=UC =1063141010-12=3.14mA
功率开关电路 | du/dt可达103V/us | ic=C du/dt =1010-12109=1mA
* 电子电路中的工作电流和信号电流都在mA级

## Slide 13
抗干扰对策之一
优化布局设计减小耦合电容
减小干扰源导体的有效面积
线-线型干扰
避免平行布置
减小受扰导体的
有效面积
更多可能？
PCB布局设计中浓缩“动点”的面积，相当于减小耦合电容的极板1面积
相当于减小耦合电容的极板2面积
相当于减小耦合电容的有效面积

## Slide 14: 抗干扰对策之二——共模电流的滤波
疏堵并举，围剿共模电流
  疏：两个Y电容CY是共模电流的低阻泄洪通道
  堵：共模电感只对共模电流呈高阻抗
正常工作，产生的磁场大小相同，方向相反，互相抵消，对外不显示阻抗。
共模电流，产生的磁场大小相同，方向相同，增强，对外显示大阻抗。
右手比一下，磁场方向

## Slide 15
知识扩展：单级EMC滤波器典型电路
CX、CY为安规电容
共模电感仅对共模电流呈现高电抗，对工作电流零电抗
EMC滤波器常常用于交流电网与开关电源/变频电源之间（开关电源/变频电源常常会产生共模电流）
单级EMC滤波器不能覆盖150K-30MHz的标准频率范围

## Slide 16: 抗干扰对策之三——用静电屏蔽层切断电容耦合
信号电缆的屏蔽层只在测量仪器一端接地，而传感器不接地，防止由于两点接地引入额外的接地电位差耦合到测量仪器
采用导电性能好的导体作为信号电缆和仪器的外壳，并将它们接到一个固定电位上构成法拉第笼
一般用铜或者铝

## Slide 17: 目录
1
电容耦合及其抗干扰对策
2
互感耦合及其抗干扰对策
3
共阻抗耦合及抗干扰对策
4
共模干扰及其对策
5
测量系统输入级的两点接地
6
滤波器

## Slide 18
揭秘电流型干扰源之干扰机理
干扰源——电流
  脉冲功率电流
  大交流电流
耦和途径——空间互感
受扰对象——附近的回路
干扰性质——差模电动势e
长直导线在距导线中心r处的磁感应强度为：
结论：减小互感耦合M 的办法
减小受扰回路面积S
增加距离d
减小 ——磁屏蔽
干扰源

## Slide 19: 抗干扰对策1：从干扰源入手
减小感应回路面积
敏感的测量仪器置于磁场较弱的区域
回路面积大，回路内磁场加强
回路面积小，回路外磁场部分抵消
右手定则

## Slide 20: 抗干扰对策2：从耦合途径入手
采用磁屏蔽，切断耦合途径
  用磁导率高的导磁材料（钢材、软磁粉材制成的隔磁片等）做成屏蔽罩
  磁导率受多种因素影响，如温度、外加磁场频率、饱和等
套磁性外壳前后的电感

## Slide 21
抗干扰对策3：从受扰对象入手
增强受扰对象的抗干扰能力
  尽可能减小敏感回路的感应面积
  信号线采用屏蔽双绞线

## Slide 22
抗干扰设计实例-反激开关电源
PWM控制
和反馈回路
动点
主电流回路与敏感的PWM控制和反馈回路隔开
高du/dt 节点俗称“动点”，作为分布电容的干扰极板，尽可能减小其等效面积，也就减小分布电容
主回路尽可能平行并走，控制合理间隔

## Slide 23: 共阻抗（直流电源内阻抗）耦合
直流稳压电源供电的数字测量仪器的简单构成
数字电路的脉冲工作电流在
共阻抗上产生脉冲电压脉动，影响模拟电路的电源质量
模拟电路
数字电路
脉冲电流

## Slide 24: 共阻抗耦合的去耦
脉冲电流
简易办法-电容退耦: 在数字集成电路的电源和地之间并联10uF的电解电容和0.1uF的无感电容，由这些电容提供数字集成电路内门电路翻转时所需的部分电流，减小对外部电源的依赖，从而削弱与其它电路的耦和。
另一种方法：数字电路和模拟电路分别使用独立的直流稳压电源供电。

## Slide 25: 目录
1
电容耦合及其抗干扰对策
2
磁场耦合及其抗干扰对策
3
共阻抗耦合及抗干扰对策
4
共模干扰及其对策
5
测量系统输入级的两点接地
6
滤波器

## Slide 26: 共模信号
共模电压：电压信号中共有的对地电压分量
共模电流：大小、方向相同的电流，与回路工作电流相反
共模电压VCM与差模电压VDIFF
共模电电流ICM与负载电流IL

## Slide 27
共模电压
常见的共模电压
电桥电路的输出
采样电流的电阻位于高端(high side)
三相电气设备(如电机)的供电回路中
逆变电路H桥高端
多点接地时出现不同地电位

## Slide 28: 输入级的两点接地可能引入额外的共模输入
传感器和前置放大电路都分别接地，不同接地点之间存在电位差Ug。当这个电位差与被测量的信号相比，在幅度上不能忽略时，它就会以共模信号的形式表现出来，并耦合到前置放大电路的输入端。
解决措施：为了避免因两点接地而造成不必要的共模输入，一般只在前置放大电路处一点接地，信号源采用差分输入

## Slide 29: 共模电压信号如何转变成差模干扰？
假设电桥平衡，则VC =VD =U/2，得下图：
总结：
电桥平衡时，当放大电路存在输入失调时，输出非零
输出与共模分量大小和输入阻抗不平衡度成正比
当外部阻抗不平衡，即出现：
则有：

## Slide 30: 高共模的另一个危害—阻塞输入信号
“共模六边形”上点F和C点就是所对应的横坐标就是共模阻塞电压。此时，差模输入无论多大，都不会在输出中得到反映。因为此时输入级晶体管已经处于饱和导通或截止状态。
显然，使用集成仪表放大器时，应当将共模输入分量限制在图中的AB或ED边线所对应当的范围以内。
共模输入对AD623可能的最大输出电压的影响

## Slide 31: 共模电压的抑制
1. 前置放大电路避免多点接地
2. 电路结构和参数尽可能对称
3. 如外部阻抗无法保证对称，可用共模分量去驱动输入信号屏蔽层减轻共模的影响

## Slide 32: 用DataGuard（共模分量）驱动输入电缆屏蔽层
AD522的Pin13输出就是缓冲过的共模输入电压分量
显然，这种方法不适用于共模分量高于仪表运放电源电压的情形

## Slide 33: 共模电流的滤波——EMC滤波器
疏堵并举，隔离共模电流
  疏：两个Y电容CY是共模电流的低阻泄洪通道； CY为安规电容
  堵：共模电感只对共模电流呈高电抗，对工作电流无电抗
EMC滤波器常常用于交流电网与开关电源/变频电源之间（开关电源/变频电源常常会产生共模电流）
单级EMC滤波器不能覆盖150K-30MHz的标准频率范围
共模电感原理

## Slide 34: 目录
1
电容耦合及其抗干扰对策
2
磁场耦合及其抗干扰对策
3
共阻抗耦合及抗干扰对策
4
共模干扰及其对策
5
测量系统输入级的两点接地

## Slide 35: 屏蔽电缆的接地
屏蔽电缆两端都应接地，这样利用屏蔽层的低阻通路来分流输入信号电缆上的共模电流，这样可以减小接地电位差在信号电缆上产生的电流Ig1，也就减小了由该电流在RAB上引入的电压降，从而减小了共模干扰。
如果传感器和前置放大电路都必须接地，两个接地点间不可避免会出现电位差Ug=Ig*Zg，会产生共模干扰电流。

## Slide 36: 采用浮地设计进一步减小共模干扰
测量电路采用与前图直接接地不同的浮地设计，这样以加大电流Ig1所经回路的阻抗，进一步减小流过RAB的电流，这样并联的屏蔽层的分流作用就会得到加强。